南京财经大学采购询价单

（采购编号： NCXJ20170612-货物301）

| 采购人发出询价时间：17年6月28日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商报价时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人全称 |  |  | 南京财经大学 |  |  |  |  |  | 供应商全称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人详细地址 |  |  | 亚东新城区文苑路3号 |  |  |  |  |  | 供应商详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经办人 | 刘老师 |  |  | 联系方式 | 电话：86718575，传真：86718579 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 名称 |  | 规格、型号及主要性能要求 |  |  |  | 参考品牌 /附图 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |  | 响应品牌、型号及参数 |  |  | 质保承诺 |  | 备注 |
| 医用低温冰箱 |  | 详见附件 |  |  |  | Thermo 902-ULTS | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 若非产品生产商，须提供所投产品的代理授权书。 |
| 冻存盒套装 |  |  |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 侧开门冻存架 |  |  |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：人民币(大写) 元 ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明: 1、货到安装验收合格后支付全部货款。2、请详细填写“响应品牌、型号及参数”一栏。3、为快速办款，中标公司请提供增值税专用发票并准确列单 Ａ、出厂编号 Ｂ、生产厂家 Ｃ、型号 Ｄ、仪器设备名称等数据。4、买卖双方需签订正式合同。5、请提供原厂质保承诺。6、报价截止日期：此报价单加盖公章后，请于2017年7月4日上午10时前传真至本校招投标中心，同时将报价单电子版发至flyaliu@njue.edu.cn。7、交付使用时间：合同签订后60个工作日内。8、交货地点：南京财经大学仙林校区。9、送货联系人：沈老师，电话：13675121836。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

食品科学与工程学院医用低温冰箱参数

一、询价内容及数量

采购医用低温冰箱1台。

二、询价设备配置及技术要求

主要用途

存储实验样品如蛋白、核酸等需要储藏在-80℃冰箱中。

技术参数要求

1、内部容积：368L，2英寸冻存盒容量 240 个

2、*压缩机:2台1.5 HP国际知名品牌工业级高效压缩机，杜邦制冷剂，无CFC,无HCFC,阻燃

3、工作温度:-50℃∽-86℃

4、工作电压:208-240V宽工作电压范围,带时间延迟断路器

5、Boost/Buck电压及电流补偿器,当电压异常和电流异常时,保证冰箱的正常运行

6、*标配两台冷凝风扇智能开停，高效节能

7、*箱体结构：重型冷轧钢箱体结构，粉末涂层外壁，盐喷测试超过1000小时；镀锌钢内壁，可选配不锈钢内壁，便于清洗耐腐蚀；3块可调节高度的不锈钢搁板；

8、*标配四扇内门，减少冷气丢失，具有良好的保温性能，断电时，空载的情况下从 -80℃ 升温到 -50℃ 的时间不低于 234 分钟

9、.*压缩机高效强劲，空载情况下，内外门全开一分钟后关闭，冰箱回温到 -75℃ 的时间不超过 33 分钟

10、外部尺寸(mm)：197.9 H ×84.6 W ×83.6 D cm

12、127mm厚原位成型无氟聚亚胺酯绝热层，门厚114mm，减少热量传递，防止冷凝物形成

13、*三点四层式门密封条，提供极佳的保温性能

控制面板高度齐眼线，控制面板上所有信息一目了然

14、*符合人体工程学的单手操作门把手，可锁定并可同时增加一挂锁，提高安全性

15、*标配 25mm 预留外接端口，可连接外部探头或仪器

16、*标配4-20mA, RS-485 以及 dry contacts数据输出端口

17、*超大冷凝器，面积为305X457mm， 确保最佳降温效果。标配冷凝器过滤网，易拆卸，可水洗, 保护冷凝器免沾灰尘，提高制冷性能

18、*外门配有带加热功能的自动减压阀，可在关门后迅速平衡冰箱门内外压差，方便高度密封的外门30-60秒内再次单手轻松开启.

19、*全电脑控制和信息显示中心可进行多种状态和参数显示,提供九种以上报警提示: 过温,温度不足,门过久开启,断电,温度探头损坏,电源错误,后备电池需充电，压缩机故障,制冷电路损坏等；重型脚轮，方便移动和固定冰箱

20、冰箱底部装有消声器和吸音泡沫，能大大减少噪音，运行安静

21、后备电池在断电情况下为监控报警系统供电长达72小时

22、*整机质保一年，零部件2年保修，压缩机2年延保；

23、*符合 CE 认证,CFDA 认证